CT、DR移机服务搬迁服务要求

一、项目内容

德昌县人民医院联影CT设备和西门子DR设备的移机服务（1 套联影CT和 1 套 西门子DR），从老院区地址移到采购人指定地址。要求投标人必须具备相应的专业能力，在整个搬迁过程中确保所有设备及材料不损坏、不流失，保障在全部搬迁后相关设备及系统可以最短时间内恢复运行，并且保证各项指标恢复到移机前的状态。

二、本项目最高限价：8万元

三、技术服务要求

| 服务名称 | 设备名称及型号 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| CT、DR 移机服务 | 联影CT一台 型号：uCT530 西门子DR一台 型号：Multix Select | 1.服务内容：联影 CT；型号：uCT530从老院区移机至医院指定地址，具体路程为2公里，移机服务内容包含设备拆机、打包、装卸搬运、物流运输、安装、调试完成等（不含机房防护、屏蔽），具体包括断电拆线、连线、安装、联机初调、整机细调等全部工作，保证设备移机后与移机前状态一致。 2.服务内容：西门子DR 型号：Multix Select从老院区移机至医院指定地址，移机服务内容包含设备拆机、打包、装卸搬运、物流运输、安装、调试完成等（不含机房防护、屏蔽），具体包括断电拆线、连线、安装、联机初调、整机细调等全部工作，保证设备移机后与移机前状态一致。 3.设备运输过程中需对电梯井改造并加固由中标人负责（电梯通道门拆除及修复由采购人负责）。 4.服务供应商需制定符合采购人实际情况的移机和调试方案，尽可能将设备停机时间减少至7个工作日内（不受天气及其它原因影响）。 5.移机前需对设备进行开机测试，验证设备各项功能相关指标是否正常，设备移机后需确保各项功能与移机前保持一致，以及性能符合国家标准。移机过程中若出现备件损坏由供应商提供维修或更换。 6.安全第一、分批实施、协调运作，在规定的时间内完成搬迁工作并安装调试达到使用要求，并做好卫生保洁工作。充分调研、准备，制定成熟、合理、详细可行的搬迁方案，并有序实施。 7.由于本项目所涉及的设备都属于贵重、精密的大型设备，为保证移机工作顺利、安全的进行；投标人应为本项目配备专业的技术人员、专职负责人。 8.此次中标人要遵循招标人提供的搬迁原则和搬迁时间要求，按照设施、设备的特性和重要性制定相应的搬迁方案、措施。投标人要在搬迁前对整个搬迁方案考虑到各种可能的风险，并提供相应的预防措施、补救措施，最大程度保证仪器、设备和数据的安全。 9.安全要求：有科学、健全的搬运安全制度和措施。负责安全、按章搬运，保证人身、搬运车辆和设备安全。中标人须做好搬运设备的保护。所有搬运物品均需进行防撞、防震、防雨包装，保证安装到位后无损坏、无刮擦。轻拿、轻放、轻装、轻摆；摆放合理，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运设备损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰。 10.中标人需明确搬迁后设备所在地的安装位置与设备电路位置制作设备安装图，安装时按照设备安装图安装并调试。 11.搬迁过程 设备拆卸、运输、安装、联动和调试过程中，造成的设备、零配件损坏，由搬迁公司承担全部责任。 |