**壁挂式空气消毒器**

**1、产品功能与特点**

1.1 人机共存:动态消毒机,人机共存使用,不生成二次污染；

1.2智能微电脑控制, LED数码显示屏,,整机工作寿命计时,方便了解机器使用情况；可任意设置开关机时间；

1.3 一键式遥控器远程操控；

1.4 提供手动、自动、程控定时工作模式自由选择；6组程控定时模式,可设定六组0~24小时自由选择消毒时间段,满足不同需求及消毒,自动开机,消毒完成后自动关闭；

1.5 风速高、中、低档可调,适应各种环境,采用下进风,上出风设计,避免对人直吹；

1.6 初、中效空气过滤器,提供最好的过滤效果；

1.7紫外线管寿命:≥5000h;

★1.8消毒效果:设备持续工作2小时,可使100m³房间对空气中自然菌平均的消亡率≥90%；设备持续工作40分钟,可使20m³房间对空气中白葡萄菌杀灭率≥99.9%。**（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）**

1.9消毒后空气中平均菌数≤80cfu/m3；

**2、主要性能参数**

2.1 安装方式:壁挂式;

2.2 使用面积：100m³

2.3 输入功率:≤190W;

2.4 循环风量:≥1000m³/h;

★2.5机内紫外线辐射强度:≥13745μW/cm2；

2.6机外紫外线泄漏量：≤0μW/cm2；

★2.7工作环境中臭氧残留量:≤0.09mg/m³;

2.8负离子发生量:2×107个/cm3;

 2.9防护分类: I类;

 2.10工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz;

 2.11噪声:≤55dB（A）;

 2.12净重（Kg）:9Kg±3;

 2.13外型尺寸:1010mm\*325mm\*215mm±10

2.14适用房间:适用于对 100m³以内的房间进行空气消毒处理;

2.15消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准;